
文档约定

文档中出现的所有数值如无特别说明默认都是十六进制，后缀带B的表示是二进制数，后缀带D的表示是十进制数。

所有的寄存器地址都是按字编址，即每个寄存器都是16位（2个字节）的。

对于多字节数据类型的传输，按大字节序处理，高字节在前低字节在后，即先发高字节后发低字节。
传输模式

RTU模式


串口通信参数（串口数据格式）：1位起始位，8位数据位（最低有效位先发送），无奇偶校验，1位停止位。

一帧完整的消息以至少3.5个字符时间的停顿间隔开始，同样也以至少3.5个字符时间的停顿表示消息的结束。如下表所示：

	开始
	设备地址
	功能码
	数据
	CRC校验
	结束

	T1-T2-T3-T4
	8Bit
	8Bit
	n个8Bit
	16Bit
	T1-T2-T3-T4


说明：16位的CRC校验码生成请参考本文档附录。
功能码

3.1功能码03H——读取寄存器

a. 主机发送的帧格式：

	从机地址
	功能码
	寄存器起始地址
	寄存器个数
	CRC校验码

	1个字节
	1个字节（03）
	2个字节
	2个字节
	2个字节


b. 从机正常响应的帧格式：

	从机地址
	功能码
	数据字节个数
	数据（寄存器值）
	CRC校验码

	1个字节
	1个字节（03）
	1个字节(2*N)
	长度由数据字节个数确定(2*N)
	2个字节


3.2功能码05H——设备操作

a. 主机发送的帧格式：

	从机地址
	功能码
	操作类型
	操作附加数据
	CRC校验码

	1个字节
	1个字节（05）
	2个字节
	2个字节
	2个字节


b. 从机正常响应的帧格式：

	从机地址
	功能码
	操作类型
	操作附加数据
	CRC校验码

	1个字节
	1个字节（05）
	2个字节
	2个字节
	2个字节


3.3功能码06H——预置单个寄存器

a. 主机发送的帧格式：

	从机地址
	功能码
	寄存器起始地址
	数据（寄存器值）
	CRC校验码

	1个字节
	1个字节（06）
	2个字节
	2个字节
	2个字节


b. 从机正常响应的帧格式：

	从机地址
	功能码
	寄存器起始地址
	数据（寄存器值）
	CRC校验码

	1个字节
	1个字节（06）
	2个字节
	2个字节
	2个字节


3.3.1零点校准

    a. 主机发送
	从机地址
	功能码
	操作类型
	操作附加数据
	CRC校验码

	01
	06
	00 16（零点校准）
	55 00(协议码)
	57 5E


b. 从机响应：

	   从机地址
	功能码
	操作类型
	操作附加数据
	CRC校验码

	01
	06
	00 16（零点校准）
	55 00(校准成功)
	57 5E

	01
	86
	01（校准失败）
	无
	83 A0


3.3.2浓度点校准

     a. 主机发送
	从机地址
	功能码
	操作类型
	操作附加数据
	CRC校验码

	01
	06
	00 18（浓度点校准）
	14 50(浓度值5200)
	06 F1


 b. 从机响应：

	从机地址
	功能码
	操作类型
	操作附加数据
	CRC校验码

	01
	06
	00 18（浓度点校准）
	14 50(校准成功)
	06 F1

	01
	86
	01（校准失败）
	无
	83 A0


3.3.3恢复出厂

a. 主机发送
	从机地址
	功能码
	操作类型
	操作附加数据
	CRC校验码

	1个字节
	06
	 00 1A（恢复出厂）
	00 AA(协议码)
	28 72


b. 从机响应：

	从机地址
	功能码
	操作类型
	操作附加数据
	CRC校验码

	01
	06
	00 1A（恢复出厂）
	00 AA(校准成功)
	28 72

	01
	86
	01（校准失败）
	无
	83 A0


3.4功能码10H——预置多个寄存器

a. 主机发送的帧格式：

	从机地址
	功能码
	寄存器

起始地址
	寄存器

个数
	数据字节个数
	数据（寄存器值）
	CRC校验码

	1个字节
	1个字节（10）
	2个字节
	2个字节（N）
	1个字节（N*2）
	长度由数据字节个数

确定（N*2
	2个字节


b. 从机正常响应的帧格式：

	从机地址
	功能码
	寄存器

起始地址
	寄存器

个数
	CRC校验码

	1个字节
	1个字节（10）
	2个字节
	2个字节
	2个字节


c. 从机错误响应的帧格式：

	从机地址
	功能码
	操作类型
	操作附加数据
	CRC校验码

	01
	90
	01（校准失败）
	无
	83 A0


参数地址分配

其每个通道寄存器计算方法：

     通道寄存器首地址=（Addr-1）*0x20+0x05

         通道寄存器末地址=（Addr）*0x20+0x04

	名称

	地址

	备注

	
	
	

	第一通道气体浓度

	0005~0006（5-6）
	4个字节

	第一通道告警状态

	0007（7）
	返回值

0000：无报警

0001：低报警

0002：高报警

0003：高低报警联动

0004：离线

0005：故障

	第一通道气体名称

	0008-000A(8-10)

	6字节气体分子式ASCII码

	第一通道浓度值放大倍数


	000B(11)
	返回值：

0000：无放大

0001：10倍

0002：100倍

0003：1000倍

	第一通道气体单位

	000C(12)
	返回值

0000：PPM

0001：%VOL

0002：%LEL

0003：PPHM

0004：Mg/m3

0005：ppb

0006：MgL

0007：G/m3

0008：℃

0009：RH

000A：KPa

000B：Nm3/h

000C：Ug/m3

000D：None

000E：umol/mol
000F：Lux
0010：m

0011：bar
0012：ms
0013：°

0014：mL/min
0015：Pa
0016：mm
0017：dB

0018：Hz
0019：uSv

	第一通道气体低报点

	000D~000E(13-14)

	4个字节

	第一通道气体高报点

	000F~0010(15-16)
	4个字节

	
	0011~0014
	

	第一通道零点校准
	0015~0016
	4个字节

	第一通道目标点校准
	0017~0018
	4个字节

	第一通道恢复出厂
	0019~001A
	4个字节

	
	
	

	
	
	

	第二通道气体浓度

	0025~0026（37-38）
	4个字节

	第二通道告警状态

	00027（39）
	返回值

同第一通道

	第二通道气体名称

	00028-0002A(40-42)

	6字节气体分子式ASCII码

	第二通道浓度值放大倍数


	002B(43)
	返回值：

同第一通道

	第二通道气体单位

	002C(44)
	返回值

同第一通道

	第二通道气体低报点

	002D~002E(45-46)

	4个字节

	第二通道气体高报点

	002F~0030(47-48)
	4个字节

	第二通道零点校准
	0035~0036
	4个字节

	第二通道目标点校准
	0037~0038
	4个字节

	第二通道恢复出厂
	0039~003A
	4个字节

	
	
	

	
	
	

	第三通道气体浓度

	0045~0046（69-70）
	4个字节

	第三通道告警状态

	00047（71）
	返回值

同第一通道

	第三通道气体名称

	00048-0004A(72-74)

	6字节气体分子式ASCII码

	第三通道浓度值放大倍数


	004B(75)
	返回值：

同第一通道

	第三通道气体单位

	004C(76)
	返回值

同第一通道

	第三通道气体低报点

	004D~004E(77-78)

	4个字节

	第三通道气体高报点

	004F~0050(79-80)
	4个字节

	第三通道零点校准
	0055~0056
	4个字节

	第三通道目标点校准
	0057~0058
	4个字节

	第三通道恢复出厂
	0059~005A
	4个字节

	
	
	

	
	
	

	第四通道气体浓度

	0065~0066（101-102）
	4个字节

	第四通道告警状态

	00067（103）
	返回值

同第一通道

	第四通道气体名称

	00068-0006A(104-106)

	6字节气体分子式ASCII码

	第四通道浓度值放大倍数


	006B(107)
	返回值：

0000：无放大

0001：10倍

0002：100倍

0003：1000倍

	第四通道气体单位

	006C(108)
	返回值

同第一通道

	第四通道气体低报点

	006D~006E(109-110)

	4个字节

	第四通道气体高报点

	006F~0070(111-112)
	4个字节

	第四通道零点校准
	0075~0076
	4个字节

	第四通道目标点校准
	0077~0078
	4个字节

	第四通道恢复出厂
	0079~007A
	4个字节

	
	
	

	
	
	

	第五通道气体浓度

	0085~0086（133-134）
	4个字节

	第五通道告警状态

	00087（135）
	返回值

同第一通道

	第五通道气体名称

	00088-0008A(136-138)

	6字节气体分子式ASCII码

	第五通道浓度值放大倍数


	008B(139)
	返回值：

同第一通道

	第五通道气体单位

	008C(140)
	返回值

同第一通道

	第五通道气体低报点

	008D~008E(141-142)

	4个字节

	第五通道气体高报点

	008F~0090(143-144)
	4个字节

	第五通道零点校准
	0095~0096
	4个字节

	第五通道目标点校准
	0097~0098
	4个字节

	第五通道恢复出厂
	0099~009A
	4个字节

	
	
	

	
	
	

	第六通道气体浓度

	00A5~00A6（165-166）
	4个字节

	第六通道告警状态

	000A7（167）
	返回值

同第一通道

	第六通道气体名称

	000A8-000AA(168-169)

	6字节气体分子式ASCII码

	第六通道浓度值放大倍数


	00AB(170)
	返回值：

同第一通道

	第六通道气体单位

	00AC(171)
	返回值

同第一通道

	第六通道气体低报点

	00AD~002AE(172-173)

	4个字节

	第六通道气体高报点

	00AF~00B0(174-175)
	4个字节

	第六通道零点校准
	00B5~00B6
	4个字节

	第六通道目标点校准
	00B7~00B8
	4个字节

	第六通道恢复出厂
	00B9~00BA
	4个字节

	
	
	

	
	
	

	第七通道气体浓度

	00C5~00C6（197-198）
	4个字节

	第七通道告警状态

	000C7（199）
	返回值

同第一通道

	第七通道气体名称

	000C8-000CA(200-202)

	6字节气体分子式ASCII码

	第七通道浓度值放大倍数


	00CB(203)
	返回值：

同第一通道

	第七通道气体单位

	00CC(204)
	返回值

同第一通道

	第七通道气体低报点

	00CD~00CE(205-206)

	4个字节

	第七通道气体高报点

	00CF~00D0(207-208)
	4个字节

	第七通道零点校准
	00D5~00D6
	4个字节

	第七通道目标点校准
	00D7~00D8
	4个字节

	第七通道恢复出厂
	00D9~00DA
	4个字节

	
	
	

	......
	.......
	.........


命令说明

我司产品应客户需要，仅提供以下几条命令：

单寄存器浓度读取

主机读取
01 03 00 06 00 01 64 0B  读取第一通道浓度(2字节)

01 03 00 26 00 01 65 C1  读取第二通道浓度(2字节)
01 03 00 A6 00 01 64 29  读取第六通道浓度(2字节)

01 03 00 E6 00 01 65 FD  读取温度数据(2字节)

01 03 01 06 00 01 65 F7  读取湿度数据(2字节)

设备应答

01 03 02 13 88 B5 12 读取的通道浓度为5000

多通道单寄存器浓度读取

  主机读取
 01 03 20 00 00 04 4F C9 
读取第一至第四通道浓度(每通道2字节)

设备应答

01 03 0C 13 88 00 00 00 00 03 E8 B8 EE 读取的通道浓度为，

通道1：5000

通道2：0
通道3：0
通道4：1000

当设备为x通道，并且读取通道数也为x通道时，设备会应答多两个数据，分别是温度以及湿度。
多寄存器浓度+报警状态读取

主机读取
01 03 00 05 00 03 15 CA  读取第一通道浓度(4字节)+报警状态(2字节)
01 03 00 25 00 03 14 00  读取第二通道浓度(4字节)+报警状态(2字节)
01 03 00 A5 00 03 15 E8  读取第六通道浓度(4字节)+报警状态(2字节)

01 03 00 E5 00 03 14 3C  读取温度浓度(4字节)+报警状态(2字节)

01 03 01 05 00 03 14 36  读取湿度浓度(4字节)+报警状态(2字节)

设备应答

01 03 06 00 00 13 88 00 02 B5 12 读取的通道浓度为5000，报警状态为2(高报)
所有参数读取

主机读取
01 03 00 05 00 0E D4 0F  读取第一通道所有参数
01 03 00 25 00 0E D5 C5  读取第二通道所有参数
01 03 00 A5 00 0E D4 2D  读取第六通道所有参数

01 03 00 E5 00 0E D5 F9  读取温度通道所有参数

01 03 01 05 00 0E D5 F3  读取湿度通道所有参数

设备应答

01 03 1C 00 00 13 88 00 02 48 32 53 00 00 00 00 02 00 00 00 00 07 D0 00 00 13 88 00 00 00 00 40 8D  

浓度50.00；报警状态为2(高报)；H2S；放大倍数为2；单位为0(PPM)；低报为20.00；高报为50.00；最后一个为预留，无意义。
远程零点校准

主机下发
01 06 00 16 55 00 57 5E  对第一通道执行零点校准
01 06 00 36 55 00 56 94  对第二通道执行零点校准
01 06 00 B6 55 00 57 7C  对第六通道执行零点校准

设备应答

01 06 00 16 55 00 57 5E  对第一通道执行零点校准成功
01 06 00 36 55 00 56 94  对第二通道执行零点校准成功
01 06 00 B6 55 00 57 7C  对第六通道执行零点校准成功

浓度点校准

主机下发
01 06 00 18 XX XX CRC1 CRC2  对第一通道执行目标点校准
01 06 00 38 XX XX CRC1 CRC2  对第二通道执行目标点校准
01 06 00 A8 XX XX CRC1 CRC2  对第六通道执行目标点校准

XX XX为浓度目标点

设备应答

01 06 00 18 XX XX CRC1 CRC2  对第一通道执行目标点校准成功
01 06 00 38 XX XX CRC1 CRC2  对第二通道执行目标点校准成功
01 06 00 A8 XX XX CRC1 CRC2  对第六通道执行目标点校准成功

XX XX为浓度目标点

恢复出厂

主机下发
01 06 00 1A 00 AA 28 72  对第一通道执行恢复出厂
01 06 00 3A 00 AA 29 B8  对第二通道执行恢复出厂
01 06 00 BA 00 AA 28 50  对第六通道执行恢复出厂

设备应答

01 06 00 1A 00 AA 28 72  对第一通道执行恢复出厂成功
01 06 00 3A 00 AA 29 B8  对第二通道执行恢复出厂成功
01 06 00 BA 00 AA 28 50  对第六通道执行恢复出厂成功
低报警设置
主机下发
01 10 00 0d 00 02 04 00 00 14 50 3d 0a   第一通道

01 10 00 2d 00 02 04 00 00 14 50 3f 12   第二通道
01 10 00 4d 00 02 04 00 00 14 50 39 3a   第三通道
01 10 00 6d 00 02 04 00 00 14 50 3b 22   第四通道

设备应答

01 10 00 0D 00 02 D0 0B 第一通道设置成功
01 10 00 2D 00 02 D1 C1 第二通道设置成功
01 10 00 4D 00 02 D1 DF 第三通道设置成功
01 10 00 6D 00 02 D0 15 第四通道设置成功

高报警设置
主机下发
01 10 00 0f 00 02 04 00 00 17 70 bd fb   第一通道

01 10 00 2f 00 02 04 00 00 17 70 bf e3   第二通道
01 10 00 4f 00 02 04 00 00 17 70 b9 cb   第三通道
01 10 00 6f 00 02 04 00 00 17 70 bb d3   第四通道
设备应答

01 10 00 0F 00 02 71 CB  第一通道设置成功
01 10 00 2F 00 02 70 01  第二通道设置成功
01 10 00 4F 00 02 70 1F  第三通道设置成功
01 10 00 6F 00 02 71 D5  第四通道设置成功

PLC说明

设备从站地址是0000属于协议地址。而DCS或PLC读取时的MODBUS地址是40001，这个地址属于PLC地址，对应的PLC地址就是从40001开始，转换方式是 “协议地址 + 40001 = PLC 地址”，

对于读取浓度(功能码03) 仅支持2种读取方式
1.寄存器地址偏移从0x05(40006) 开始读取,仅可读取3个寄存器 
01 03 00 05 00 03 15 CA
0x05 0x06地址是浓度全部4字节，共4字节，无符号整形

2.寄存器地址偏移从0x06(40007) 开始读取,仅可读取1个寄存器
01 03 00 06 00 01 64 0B
0x06地址是浓度的低2字节，共2字节，无符号整形
对于读取参数(功能码03) 仅支持1种读取方式
1. 寄存器地址偏移从0x05(40006) 开始读取,仅可读取14个寄存器 
01 03 00 05 00 0E D4 0F
地址偏移对应数据，按照上述寄存器表格解析
对于使用MODSCAN读取  寄存器地址选项需要进行加1处理，寄存器地址是0005,这里需要填写为0006，如下图

[image: image1.jpg])| = MODSCANS2 For OPTO22 - TisiAsRQQR:: 207149229 - Hindl

O EEEIE0 ESQ BV S0W =HH

Device ld: | 1 |

MODBUS Point Type

03: HOLDING REGISTER
203

[Number of Polls: 225
[Valid Slave Responses: 0

Reset Ctrs

ERFTESHE14, EERE+RERES03

Modscan32 - (COMM2)




 

[image: image2.jpg]Device Id:
Address: 0007 [1] [Number of Polls: 255
MODBUS Point Type [Valid Slave Responses: 0
Lengt: [ N [03:HOLDING REGISTER
Reset Ctrs

‘ BNEE+32

EINETE, RiERE





范例

1.CRC16生成示例程序

/* Table of CRC values for high–order byte */

static const U8 auchCRCHi[] = {

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81,

0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01,

0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81,

0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01,

0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81,

0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01,

0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81,

0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01,

0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81,

0x40

};

/* Table of CRC values for low–order byte */

static const U8 auchCRCLo[] = {

0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06, 0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4,

0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD, 0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09,

0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A, 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD,

0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4, 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,

0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7,

0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4, 0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A,

0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29, 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE,

0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,

0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60, 0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2,

0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F,

0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68, 0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB,

0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,

0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91,

0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C,

0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88,

0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B, 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,

0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80,

0x40

};

/* 计算 CRC16 校验

 * auchMsg: 要进行CRC校验的消息

 * usDataLen: 消息中字节数

 */

U16 CRC16(U8 *puchMsg, U16 usDataLen)

{

  U8 uchCRCHi = 0xFF; /* 高CRC字节初始化*/

  U8 uchCRCLo = 0xFF; /* 低CRC 字节初始化*/

  U32 uIndex; /* CRC循环中的索引*/

  while (usDataLen--) /* 传输消息缓冲区*/

  {

    uIndex = uchCRCHi ^ *puchMsg++; /* 计算CRC */

    uchCRCHi = uchCRCLo ^ auchCRCHi[uIndex];

    uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex];

  }

  return (((U16)uchCRCHi << 8u) | uchCRCLo);

}

2.功能码03H——读取寄存器

设备01，CO2 实时浓度值100.0 PPM，低报点浓度200.0 PPM，高报点浓度500.0PPM

查询举例如下：

查询从机01读取实时浓度值及告警状态。

　　主机：01 03 00 05 00 03 CRC1 CRC2

    从机：01 03 06 00 00 03 E8 00 01 CRC1 CRC2

查询从机01浓度值，告警状态，气体名称、放大倍数、气体单位，报警值
　　主机：01 03 00 05 00 0E CRC1 CRC2

    从机：01 03 1C 00 00 03 E8 00 01 43 4f 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 64  00 00 03 E8 FF FF FF FF CRC1 CRC2



    

气体浓度





报警状态





高报值





气体浓度





气体名称CO





放大倍数





气体单位





低报值





报警状态








